## Slide 1: H410シリーズ Setup Transfer Toolマニュアル

## Slide 2: 目次
注意事項
事前準備 - PCネットワーク設定(IPアドレス)
事前準備 - H410シリーズ システム設定(IPアドレス)
Tool起動方法
Tool画面説明
Tool操作説明 – デバイスの追加
Tool操作説明 – デバイスの削除
Tool操作説明 – デバイスの接続
Tool操作説明 – デバイスの再接続
Tool操作説明 – 設定ファイルのダウンロード
Tool操作説明 – 設定ファイルのアップロード
Tool操作説明 – ファームウェアアップデート

## Slide 3: 注意事項
本設定ツールはH410シリーズの測定中は使用できません。
設定画面に移行してからご使用ください。

## Slide 4: 事前準備 - PCネットワーク設定(IPアドレス)
PCとH410シリーズとの接続を確立するために、PC側でネットワーク設定(IPアドレス)を行います。
（※対応OS：Windows10）
Ethernetケーブル
モニタケーブル
ハードウェア接続が完了したら、[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]に移動します。
「イーサネット」を押下します。
②
ネットワーク設定
①

## Slide 5: 事前準備 - PCネットワーク設定(IPアドレス)
①
②
③
「プロパティ」を押下します。
「インターネット プロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」にチェックが入っていることを確認し、選択します。
「プロパティ(R)」を押下します。

## Slide 6: 事前準備 - PCネットワーク設定(IPアドレス)
①
④
「次のIPアドレスを使う(S)」をチェックします。
「IP アドレス(I)」、「サブネット マスク(U)」、「デフォルト ゲートウェイ(D)」を上記[設定例]を参考に入力します。
「次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)」をチェックします。
「優先 DNSサーバー(P)」、「代替 DNSサーバー(A)」は入力不要です。
「OK」を押下してIPアドレスの設定を完了させます。
②
③
⑤
[設定例]
IPアドレス(I)： 192.168.0.99
サブネット マスク(U)： 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ(D)：空欄

## Slide 7: 事前準備 - H410シリーズ システム設定(IPアドレス)
PCとH410シリーズとの接続を確立するために、H410シリーズ側でEthernet設定(IPアドレス)を行います。
Ethernetケーブル
モニタケーブル
H410シリーズを起動後、測定画面で「Settings」をタッチします。
Ethernet設定
①

## Slide 8: 事前準備 - H410シリーズ システム設定(IPアドレス)
①
②
タブ(システム設定)をタッチします。
Ethernetの「IP Address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway」を下記[設定例]を参考に入力します。
「Save」をタッチしてIPアドレスの設定を完了させます。
[設定例]
IP Address ： 192.168.0.100
Subnet Mask ： 255.255.255.0
Default Gateway ： 0.0.0.0
※前項で設定したPC側のIPアドレス(例：192.168.0.99)と値が重複
しなければ192.168.0.xxx(xxx=1～254)の範囲で設定可能です。
③

## Slide 9: Tool起動方法
「SetupTransferTool_Ver.xxx.zip」を解凍します。
「Release_Ver.xxx」を開きます。
「SettingTool.exe」をダブルクリックするとToolが起動します。
①
②
③

## Slide 10: Tool画面説明
①
②
③
④
⑤
⑥
⑨
⑦
⑧

## Slide 11: Tool画面説明
Device List
IPアドレス
Addボタン
Removeボタン
Device Info
LAC Settings
Download Settingsボタン
Upload Settingsボタン
Firmware Updateボタン
：各デバイスをIPアドレスで一覧にして表示します。
：③で追加したIPアドレスを表示します。
：IPアドレスを追加します。
：追加したIPアドレスを削除します。
：選択中デバイスの機器情報を表示します。
： H410シリーズ上の「setting file」名を表示します。
： H410シリーズ上のsetting fileをダウンロードします。
： H410シリーズ上にsetting fileをアップロードします。
： H410シリーズのIPUファームウェアをアップデートします。

## Slide 12: Tool操作説明 – デバイスの追加
①
②
③
「Add」ボタンを押下します。
前項 「事前準備 H410シリーズ システム設定(IPアドレス)」で設定したIPアドレスを入力して「OK」ボタンを押下します。
「Device List」に追加したIPアドレスが表示されます。

## Slide 13: Tool操作説明 – デバイスの削除
①
②
③
「Device List 」を選択して「Remove」ボタンを押下します。
「OK」ボタンを押下します。
「Device List」から選択したIPアドレスが削除されます。

## Slide 14: Tool操作説明 – デバイスの接続
①
②
③
デバイスに接続して通信を開始する場合は、「Device List」のIPアドレスを選択します。
デバイス接続後、通信が正常に開始された場合は、「Device Info」と「LAC Settings」に情報が更新されます。
デバイス接続ができていない場合は、「Device Info」に ”Disconnected” が表示されます。
デバイス接続画面
デバイス未接続画面

## Slide 15: Tool操作説明 – デバイスの再接続
①
デバイスを再接続する場合や、「Device Info」、「LAC Settings」の情報を更新する場合は「Device List」のIPアドレスを再度選択します。

## Slide 16: Tool操作説明 – 設定ファイルのダウンロード
H410シリーズで設定したsetting fileをダウンロードする場合は、「Download Settings」ボタンを押下します。
任意の名前でファイル名を設定し、「保存(S)」ボタンを押下することでフォルダ※に.lac拡張子でファイルが保存されます。
※ 接続中のDeviceList名でフォルダが自動で生成されます。
①
②

## Slide 17: Tool操作説明 – 設定ファイルのアップロード
①
H410シリーズにsetting fileをアップロードする場合は、「Upload Settings」ボタンを押下します。
.lac拡張子を選択→「開く(O)」ボタンを押下します。
システム設定も同時に上書き※するか聞かれるため、上書きをする場合はチェックを入れます。
「OK」ボタンを押下することでH410シリーズにsetting fileがアップロードされます。
※ ネットワーク関連設定（IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイ）以外
②
③
④

## Slide 18: Tool操作説明 – ファームウェアアップデート
①
H410シリーズのIPUファームウェアをアップデートする場合は、「Firmware Update」ボタンを押下します。
予め用意しておいたファームウェアアップデート用の.dat拡張子を選択→「開く(O) 」ボタンを押下します。
確認画面が表示されるので「OK」ボタンを押下するとファームウェアアップデートが始まります。
再起動要求画面が表示されたら「OK」ボタンを押下後、H410シリーズの再起動でファームウェアアップデートが完了します。
②
③
④